Типовые технические характеристики оборудования для комплексной оценки функции внешнего дыхания - компактного автономного спирометра

Автономный режим

Стандартная комплектация:

Спирометр – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Сенсор потока – 1 шт.

Встроенная метеостанция – 1 шт.

Встроенный аккумулятор – 1 к-т.

Мундштук многоразовый – 10 шт.

Зажим для носа – 2 шт.

Кабель интерфейсный для подключения к

печатающему устройство (принтеру) – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Дополнительная комплектация:

Печатающее устройство (принтер) – 1 шт.

Датчик пульсоксиметрический (при заказе опции пульсоксиметрии) – 1 шт;.

Шприц калибровочный – 1 шт.;

Мундштук многоразовый – дополнительное кол-во;

Зажим для носа – дополнительное кол-во;

Мундштук картонный одноразовый – кол-во по запросу;

Фильтр антибактериальный пульмонологический – кол-во по запросу.

Дополнительные  опции:

| 1 | Профосмотр | Опция «Профосмотр» предназначена для проведения профосмотров, обеспечивает проведение полного объема спирометрических исследований за 1-2 минуты с сохранением их точности и достоверности, тем самым в несколько раз увеличивая количество проведенных обследований за смену. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Астма-монитор | Опция «Астма-монитор» предназначена для суточного мониторирования ПОСвыд (PEF) и ОФВ1(FEV1) пациентов. |
| 3 | Пульсоксиметрия | Обеспечивает возможность записи SpO2 и ЧП при выполнении рутинных спирометрических тестов. |
| 4 | Возможность подключения к информационной системе медучреждения |  |

Технические характеристики:

| 1 | Автономный спирометр, не требующий подключения к персональному компьютеру (ПК) | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Встроенный сенсорный цветной экран | Наличие |  |
| 3 | Автономная работа от встроенных аккумуляторов | Наличие |  |
| 4 | Габариты (без сенсора потока) – не более 72х125х184 мм. | Наличие |  |
| 5 | Вес (без сенсора потока) – не более 430 гр. | Наличие |  |
| 6 | Прямая (без дополнительных промежуточных устройств) печать протокола на серийном лазерном принтере, имеющем систему команд PCL3-6, либо на внешнем термопринтере с системой команд ESC/POS | Наличие |  |
| 7 | Двунаправленный сенсор потока типа трубки «Флейша» с подогреваемым чувствительным элементом и рукояткой; возможностью многократной полной санобработки канала дыхания, контактирующего с пациентом; возможностью использования многоразовых и одноразовых мундштуков, антибактериальных фильтров. | Наличие |  |
| 8 | Поддержка работы от 1 до 7 сенсоров потока в комплекте прибора с сохранением метрологических характеристик | Опция |
| 9 | Автоматическое измерение температуры, относительной влажности, атмосферного давления в помещении для точного выполнения условий BTPS | Наличие* |
| 10 | Диапазон измерения / показания объема: 0,8…8 / 0,2...8 л | Наличие |
| 11 | Погрешность измерения объема: ±3% | Наличие |
| 12 | Не менее 4 систем должных значений для взрослых (в том числе GLI-21012) и не менее 5 – для детей (в том числе GLI-2012). Возможность обследования пациентов в возрасте от 3 до 95 лет как с автоматическим, так и ручным выбором системы должных величин. | Наличие |
| 13 | Функция передачи данных спирометрического исследования пациента на компьютер (доступна при заказе данной опции) | Опция |
| 14 | Функция хранения в энергонезависимом архиве всех измерений ФВД, выполненных на спирометре, в течение всего срока эксплуатации прибора (не менее 10 000) с организацией файлов пациентов. | Наличие |
| 15 | Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии у взрослых с формированием досье респираторных рисков по хронической обструктивной болезни лёгких – ХОБЛ-монитор | Наличие* |
| 16 | Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии у детей с формированием досье респираторных рисков физического развития – «Детский монитор» | Наличие* |
| 17 | Встроенная система подсказок-рекомендаций оператору на русском языке и звуковая сигнализация корректного выполнения спирометрических тестов. | Наличие |
| 18 | Измерение в режиме реального времени объемных, временных и скоростных параметров внешнего дыхания (вдоха и выдоха) с приведением их к системе BTPS и графическим отображением процесса дыхания (вдоха и выдоха) в осях «объем-время» и «поток-объем». | Наличие |
| 19 | Представление данных ФВД в наглядном графическом виде с цветовой индикацией границ зон для их интуитивной интерпретации по принципу «с одного взгляда», без анализа числовых данных и графиков. Автоматическое формирование предварительного заключения по функции дыхания | Наличие |
| 20 | Автоматический контроль качества тестов с определением показателей воспроизводимости, начала теста, окончания теста в соответствии с рекомендациями ATS/ERS-2005, ATS-1994. Критерии кач-ва: Nспиро, ЖЕЛ, VокончСп, Nпневмо, ФЖЕЛ, ОФВ1, Vэкстр, VокончПн. | Наличие |
| 21 | Должны определяться следующие параметры функции внешнего дыхания: ЖЕЛ (VС), ДО (TV), МОД (MV), РОвыд (ERV), РОвд (IRV), ЧД (BF), IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд, ФЖЕЛ (FVC), ОФВ1 (FEV1), %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд (PIF), МОС25 (MEF25), МОС50 (MEF50), МОС75 (MEF75), СОС25-75 (МMEF, FEF25-75), ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВпос, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET, МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ, индекс рестрикции ЖЕЛ/ОФВпос | Наличие |
| 22 | Вопросники АСТ и САТ с интерпретацией | Наличие |
| 23 | Следующие виды печатных протоколов: протоколы спирометрии: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.); протокол бронходилатационной пробы (pre/post); протокол функциональной пробы; протокол сравнения (опция); протокол динамического наблюдения (опция); протокол регрессии (опция); протокол профосмотра(опция); протокол пульсоксиметрии (опция); протокол пикфлоуметрии (опция); Астма-дневник (опция); протокол АСТ и САТ тестов | Наличие |
| 24 | Режим скринингового тестирования (доступен при заказе данной опции) | Опция |
| 25 | Режим астма-мониторирования (доступен при заказе данной опции) | Опция |
| 26 | Режим пульсоксиметрии | Опция |
| 27 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь | Наличие |
| 28 | Сертификат об утверждении типа средств измерений Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь | Наличие |

| 29 | Режим пульсоксиметрии | Опция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможность раздельной и совместной записи спирограммы и фотоплетизмограммы с указанием значений SрO2 и ЧП в стандартном протоколе ФВД | Наличие |
| 2 | Должны измеряться и рассчитываться следующие параметры пульсоксиметрии: ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2ср (SpO2avrg), SpO2мин (SpO2min), SpO2макс (SpO2max), ЧПср (HF avrg), ЧПмин (HF min), ЧПмакс (HF max), ИНПср (PI avrg), ИНПмин (PI min), ИНПмакс (PI max). | Наличие |
| 3 | Диапазон измерения SpO2: 50-100% | Наличие |
| 4 | Диапазон измерения Частоты Пульса: 25-240 уд./мин. | Наличие |
| 5 | Следующие виды печатных протоколов: Рутинный ФВД с результатами SPO2 и ЧП; Пульсоксиметрия | Наличие |

ТХ спирометра МАС2-БМ в «ПК-режиме»

При выборе в главном меню спирометра МАС2-БМ клавиши «ПК-режим», спирометр переводится в компьютерный режим под управлением ПО «ИнтелСпироWin», инсталлируемой на персональный компьютер.

Стандартная комплектация:

Спирометр – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Сенсор потока – 1 шт.
Встроенная метеостанция – 1 шт.

Встроенный аккумулятор – 1 к-т.

Мундштук многоразовый – 10 шт.

Зажим для носа – 2 шт.

Внешнее программное обеспечение «ИнтелСпиро» на физическом носителе – 1 шт.

Кабель интерфейсный для подключения к персональному компьютеру (ПК) – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Дополнительная комплектация:

Персональный компьютер – 1 шт.

Печатающее устройство (принтер) – 1 шт.

Шприц калибровочный – 1 шт.;

Датчик пульсоксиметрический (при заказе опции пульсоксиметрии) – 1 шт.;

Мундштук многоразовый – дополнительное кол-во;

Зажим для носа – дополнительное кол-во;

Мундштук картонный одноразовый – кол-во по запросу;

Фильтр антибактериальный  пульмонологический – кол-во по запросу.

Дополнительные опции:

| 1 | Профосмотр | Опция «Профосмотр» предназначена для проведения профосмотров, обеспечивает проведение полного объема спирометрических исследований за 1-2 минуты с сохранением их точности и достоверности, тем самым в несколько раз увеличивая количество проведенных обследований за смену. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Астма-монитор | Опция «Астма-монитор» предназначена для суточного мониторирования ПОСвыд (PEF) и ОФВ1(FEV1) пациентов. |
| 3 | Опция удаленного сбора и анализа спирограмм | Включает ПО «ИнтелСпиро – удалённое рабочее место врача», состоящее из серверной части, работающей с единой базой данных, и клиентской части – рабочего места врача. |

Технические характеристики:

| 1 | Подключается к персональному компьютеру (ПК), на который устанавливается программное обеспечение (ПО) спирометрии. Для работы используются органы управления (клавиатура, мышь) и экран ПК. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2 | Возможность обновления ПО пользователем | Наличие |
| 3 | Функция приема и хранения результатов спирометрических исследований в сетевой базе данных на удаленном сервере (доступно при заказе данной опции) | Опция |
| 4 | Возможность подключения к информационной системе медучреждения (доступно при заказе данной опции) | Опция |
| 5 | Возможность установки базы (архива) ранее использованного спирометра семейства МАС | Опция |
| 6 | ПО анализа данных спирометрических исследований на подключенных к локальной сети (LAN) компьютерах (доступно при заказе данной опции), включая: - поиск и просмотр всех протоколов спирометрических исследований; - интерпретация протоколов исследований по принципу «с одного взгляда»; - формирование протоколов сравнения, динамического наблюдения и регрессии; - внесение в протокол пациента заключения врача; - функции статистической обработки данных спирометрии «ХОБЛ-монитор» и «Детский монитор» - выделение групп пациентов с нормальной ФВД, риском нарушения ФВД, нарушением ФВД; - вывод протоколов спирометрических исследований на принтер или в файл. | Опция |
| 7 | Двунаправленный сенсор потока типа трубка «Флейша» с термостабилизированным чувствительным элементом и рукояткой; возможностью многократной полной санобработки канала дыхания, контактирующего с пациентом. | Наличие* |
| 8 | Возможность использования многоразовых и одноразовых мундштуков, антибактериальных фильтров. | Наличие |
| 9 | Автоматическое измерение температуры, относительной влажности, атмосферного давления в помещении для точного выполнения условий BTPS | Наличие* |
| 10 | Диапазон измерения / показания объема: 0,8…8 / 0,2...8 л | Наличие |
| 11 | Погрешность измерения объема: ±3% | Наличие |
| 12 | Не менее 4 систем должных значений для взрослых (в том числе GLI-2012) и не менее 5 – для детей (в том числе GLI-2012). Возможность обследования пациентов в возрасте от 3 до 95 лет как с автоматическим, так и ручным выбором системы должных величин. | Наличие* |
| 13 | Оценка и автоматическая интерпретация ранее выполненного исследования из архива прибора с использованием любой системы должных величин из доступных на спирометре - не менее 4 для взрослых и 5 для детей, включая GLI-2012. | Наличие* |
| 14 | Архив всех измерений ФВД, выполненных на спирометре, с организацией файлов пациентов. | Наличие |
| 15 | Сравнение двух измерений, нескольких измерений, регрессия и динамическое наблюдение пациента. | Наличие |
| 16 | Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии у взрослых с формированием досье респираторных рисков по хронической обструктивной болезни лёгких – ХОБЛ-монитор | Наличие* |
| 17 | Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии у детей с формированием досье респираторных рисков физического развития – «Детский монитор» | Наличие* |
| 18 | Встроенная система подсказок-рекомендаций оператору на русском языке и звуковая сигнализация корректного выполнения спирометрических тестов. | Наличие* |
| 19 | Измерение в режиме реального времени объемных, временных и скоростных параметров внешнего дыхания (вдоха и выдоха) с приведением их к системе BTPS и графическим отображением процесса дыхания (вдоха и выдоха) в осях «объем-время» и «поток-объем». | Наличие |
| 20 | Представление данных ФВД в наглядном графическом виде с цветовой индикацией границ зон для их интуитивной интерпретации по принципу «с одного взгляда», без анализа числовых данных и графиков. Автоматическое формирование предварительного заключения по функции дыхания | Наличие* |
| 21 | Представление данных ФВД при исследовании с использованием системы должных величин GLI-2012 в наглядном графическом виде с цветовой индикацией границ зон, указанием Z-score и LLN для их интерпретации по принципу «с одного взгляда», без анализа числовых данных и графиков. | Наличие* |
| 22 | Формирование электронного эпикриза (заключения врача) по функции дыхания с сохранением в архиве спирометра. | Наличие* |
| 23 | Автоматический контроль качества тестов с определением показателей воспроизводимости, начала теста, окончания теста в соответствии с рекомендациями ATS/ERS-2019. Критерии качества: Nспиро, ЖЕЛ, VокончСп, Nпневмо, ФЖЕЛ, ОФВ1, Vэкстр, VокончПн. | Наличие* |
| 24 | Автоматическая оценка качества манёвров ОФВ1и ФЖЕЛ в соответствии с уровнями достоверности A, B, C, D, E, F согласно ATS/ERS-2019. | Наличие* |
| 25 | Возможность проведения не менее 8 попыток в манёврах ЖЕЛ и ФЖЕЛ для каждого исследования ФВД пациента с сохранением их в электронном архиве спирометра. | Наличие* |
| 26 | Выбор лучшей попытки из всех выполненных манёвров ФЖЕЛ в ручном режиме и не менее 2 критериев выбора в автоматическом режиме. | Наличие* |
| 27 | Возможность использования по выбору исследователя системы автоматического контроля качества тестов в соответствии с рекомендациями ATS/ERS-2005, ATS-1994. | Наличие* |
| 28 | Включение в итоговый протокол исследования лучших значений ЖЕЛ, IC, ФЖЕЛ, FET, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ1/ЖЕЛ, ПОСвыд, СОС25-75, FIVC из всего набора выполненных манёвров. | Наличие* |
| 29 | Должны определяться следующие параметры функции внешнего дыхания: ЖЕЛ (VС), ДО (TV), МОД (MV), РОвыд (ERV), РОвд (IRV), ЧД (BF), IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд, ФЖЕЛ (FVC), ОФВ1 (FEV1), %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд (PIF), МОС25 (MEF25), МОС50 (MEF50), МОС75 (MEF75), СОС25-75 (МMEF, FEF25-75), ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВпос, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET, МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ, индекс рестрикции ЖЕЛ/ОФВпос | Наличие |
| 30 | Цветовая индикация границ норм на экране при выполнении манёвра ФЖЕЛ. | Наличие |
| 31 | Вопросники АСТ и САТ с интерпретацией и включением их данных в итоговый протокол исследования ФВД. | Наличие |
| 32 | Тест с анимацией (не менее двух сюжетов) | Наличие* |
| 33 | Режим скринингового тестирования | Опция |
| 34 | Режим астма-мониторирования | Опция |
| 35 | Следующие виды печатных протоколов: протоколы спирометрии: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.); протокол бронходилатационной пробы (pre/post); протокол функциональной пробы; протокол сравнения; протокол динамического наблюдения; протокол регрессии протокол профосмотра (опция) протокол пульсоксиметрии (опция) астма-дневник (опция) протокол пикфлоуметрии (опция) | Наличие |
| 36 | Выделение в печатном протоколе достоверно измеренных параметров ФВД. | Наличие* |
| 37 | Трехпотоковая калибровка в соответствии с ATS/ERS-2019. | Наличие* |
| 38 | Печать протокола трехпотоковой калибровки. | Наличие* |
| 39 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь | Наличие |
| 40 | Сертификат об утверждении типа средств измерений Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь | Наличие |